## 1.4.4.Некоторые средства электрических измерений

## Измерительные мосты.

Особенно часто эти схемы применяются для измерения или сравнения параметров пассивных электрических элементов; пассивные элементы характеризуются полным сопротивлением или импедансом:    ZL = r + j ω L;   ZC  = r / (1 + r j ω C ).

С параметрами пассивных цепей функционально связаны многие другие величины.

Примеры:

1) зависимость электрической емкости C от влажности W;

2) зависимость индуктивности L от числа витков w, величины воздушного зазора δ, магнитной проницаемости μа.

С=εа(ω)⋅SdL=ω2RmRm=δμа⋅Sn+lmμа'⋅Sп'

Величины активного сопротивления, индуктивности и емкости можно измерять с помощью мостовых схем.

Наиболее простой – одинарный - мост выполняется по следующей схеме (рис.   )

Применительно к схеме, показанной на рис.2

(L3⋅j⋅ω+r3)⋅R2=R1⋅(L4⋅j⋅ω+r4)

Условия равновесия моста принимают вид:

1. r3⋅R2=r4⋅R1

2.L3⋅R2=R1⋅L4

Так как Ua=Ub, то сопротивление индикатора на равновесие моста не влияет.

Большим преимуществом мостовых схем является компенсация мешающих воздействий (изменение питающего напряжения, изменение температуры).

Рассмотрим применение мостовой схемы для измерения методом замещения образца эталоном.

Задача заключается в измерении полного сопротивления конденсатора с учетом потерь;  модель которого такова:

Рис.

rx−?Cx−?

Мост (рис.   ) первоначально уравновешивается регулированием переменного сопротивления R2  и переменной емкости C2 без подключения конденсатора с неизвестным сопротивлением Zx Предположим, что значения сопротивления и ёмкости в этом случае:R2a и C2a.

1.

2. Затем элемент с неизвестным Zx подключается к клеммам 1 и 2 и R2,C2 снова регулируются до достижения равновесия моста; допустим, эти  значения при достижении равновесия будут R2b и C2b.

Из этих совокупностей R2a,C2a и R2b,C2b можно вычислить неизвестные сопротивление и ёмкость rx и cx.

C2a=C2b+Cx⇒Cx=C2a−C2bRx=ω2⋅C2a2⋅R2a−R2b−1

Наиболее общие схемы организации измерений:

а) по измерительным приборам;

б) замещением образца эталоном.

Zx=U⋅ZvI⋅Zv−U

Zv- сопротивление вольтметра.

Для такой схемы характерны повышенные требования к источнику измеряемого сигнала, к самому измерительному прибору. Надо ограничить возмущающие нежелательные влияния.

Важнейшими среди приборов для измерения электрических величин являются цифровые вольтметры, основу которых составляет АЦП. Погрешности цифровых вольтметров доведены до значений γ≈0,001%. У вольтметров переменного тока погрешность больше из-за необходимости выпрямления сигнала.

Цифровое измерение тока обычно сводится к измерению падения напряжения на образцовом резисторе.

К измерению напряжения сводится цифровое измерение сопротивления.

Таким образом, на основе цифровых вольтметров создаются приборы, с помощью которых можно измерять целый ряд электрических величин (мультиметры).

Цифровые измерители прекрасно подходят для автоматического сбора большого числа измерительных данных: они должны быть программируемыми и иметь выход на шину. В соответствие с рекомендацией МЭК, многие  измерительные приборы снабжают шиной IEEE-488, которая допускает объединение в систему до 15 устройств, из которых каждое может «общаться» с любым другим подключенным устройством, т.е. каждое подключенное к шине устройство должно способно быть и источником данных, и приемником. В режиме приема программируемый прибор воспринимает управляющие сигналы, а в режиме выдачи является источником данных.

В блоке сбора данных применяется мультиплексирование (сканирование) сигнала (многоканальная система). Наибольшую гибкость в сборе информации обеспечивают мультиплексоры с произвольным доступом: процессор управляет подключением каналов, указывая соответствующий адрес. Тогда становится возможным реализовать адаптивное мультиплексирование, при котором выборки узкополосных входных сигналов берутся реже, а широкополосных – чаще.

Встраиваемый в средство измерения процессор открывает большие возможности повышения точности измерений, позволяет вводить и вычислять поправки на систематические погрешности. Таблица поправок по всей характеристики хранится в памяти вычислительного устройства. Это важно для устранения погрешности из-за нелинейности характеристики. Могут быть также оценены и случайные влияющие величины. Важным способом уменьшения случайной погрешности является усреднение измеренных значений.

σ=σi2σ=σn

Косвенные методы измерений, в основе которых лежат сложные функциональные зависимости, требующие вычислений, в принципе связаны с применением цифровых, аналого-цифровых или аналоговых вычислительных устройств (процессоров), и их интеграция с автономными средствами измерений во многих случаях неизбежна. Рассмотрим ряд примеров. Одним из них могут служить корреляционные измерительные устройства, в частности, бесконтактный измеритель скорости проката или объемного расхода жидкости, схема которого приведена на рисунке ниже.

Бесконтактный корреляционный измеритель скорости перемещения объекта.(а- иллюстрация принципа измерения; б- диаграммы выходных сигналов фотоприемников. 1,2- фотоприемники; 3- формирователи сигналов)

За перемещаемым объектом следят два фотоприемника, размещенные на расстоянии l друг от друга. Они воспринимают отраженный от движущегося объекта свет. При появлении нерегулярностей (окалины на ленте проката, пузырьков газа в жидкости) соответствующие пики выходного сигнала второго фотоприемника оказываются сдвинутыми на интервал времени Δtотносительно аналогичных выбросов выходного сигнала первого фотоприемника. Интервал Δt определяется корреляционным методом, по взаимно-корреляционной функции R(τ). Средняя скорость движения контролируемого объекта v составляет lΔt и при постоянстве базы lравна обратному значению величины Δt.

При измерении эффективных значений напряжений и токов необходимо учитывать коэффициент формы этих величин. В частном случае синусоидальных сигналов он равен 1,11. Поэтому применение микропроцессорных цифровых мультиметров позволяет повысить точность измерений (заданием нужного коэффициента формы) по сравнению со стрелочными приборами (они отградуированы с учетом коэффициента формы только синусоидальных величин).

При измерениях многих величин точность результатов зависит от учета влияющих величин. Примером может служить измеритель объемного расхода жидкости, действующий по методу поплавка. Примером еще одного устройства, работающего с учетом влияющих воздействий, является вихревой измеритель расхода газа, в котором также использован процессор.

Таким образом, встроенный в средство измерений процессор позволяет увеличить точность измерений. Весьма распространен метод коррекции погрешностей измерений внесением в результаты измерений поправок на основании характеристики погрешности данного средства. Эту характеристику определяют при градуировке и хранят в памяти процессора в виде таблицы поправок. Таким образом можно устранять систематические погрешности, в том числе погрешность дрейфа нуля. В ряде случае в помимо измерений систематически влияющих величин, что необходимо для коррекции результатов, могут быть оценены и случайные влияющие величины (помехи и шумы), и эти оценки также можно использовать для коррекции результатов измерений. Один из способов уменьшения случайной погрешности – усреднение измеренных значений. При числе n отсчетов и их усреднении погрешность снижается в n раз.

У многопредельных средств измерений входные сопротивления на различных поддиапазонах не одинаковы, что также приводит к появлению систематических погрешностей. Так, при измерении многопредельным мультиметром вольтамперной характеристики какого-либо электрического (электронного) элемента наблюдается скачок, вызванный упомянутым различием входных сопротивлений.

Иллюстрация возникновения систематической погрешности в многопредельном измерительном устройстве при переключениях поддиапазонов (на примере измерения вольтамперной характеристики).

Коррекцию этой погрешности может осуществить встроенный в мультиметр процессор.

Встроенные в средства измерений процессоры автоматически определяют систематические погрешности, обусловленные дрейфом нуля (аддитивная погрешность) и изменением крутизны характеристики (мультипликативная погрешность), с последующим внесением поправок в результаты (характеристику средства измерений полагают линейной). Примером могут служить автоматические микропроцессорные весы с самоградуировкой, схематично изображенные на рисунке.

Схематичное изображение автоматических самокорректирующихся весов с вычислительным устройством.

Для контроля крутизны статической характеристики и определения мультипликативной поправки используют гирю массой mR (обычно равна пределу измерений; при этом статическую характеристику полагают линейной). По отношению входного и выходного значений массы определяют передаточный коэффициент и его отличие от заданного при градуировке.

Наличие встроенного в средство измерений процессора позволяет реализовать метод отношений, исключающий погрешность, вызываемую изменением передаточного коэффициента (при условии линейности статической характеристики). Для этого перед каждым измерением неизвестного значения входной величины xe измеряют известное значение этой же величины xат=Кр⋅xет, затем измеряют xa=Кр⋅xe и из отношения xаxат=xexemопределяют значение xe, не требующее передаточного коэффициента. Примером применения этого метода может служить измерение расстояния xe методом локации с помощью приемников излучения, один из которых смещен относительно другого на известное базовое расстояние xR, как это показано на рисунке

Иллюстрация измерения расстояний до объекта методом отношений с использованием вычислительного устройства.

Можно записать, что xa=Кр⋅xe и xaR=Kp⋅(xe+xR). Из отношения этих уравнений следует xaxaR=xe(xe+xR), или xe=xaxaR−1⋅xR.